进口全数字黑白B超机技术参数要求

一、设备用途

腹部、妇产科、泌尿科、小器官、血管和心脏检测

二、主要技术及系统概述

2.1黑白超声波诊断仪包括：

* 15英寸高分辨率液晶彩色显示器

*全数字化超声诊断仪（需提供相关权威机构证明文件）

全数字化二维灰阶成像单元

全数字化波束形成器

*动态范围30－120dB（可视可调），

*系统最大扫描深度≥30cm

*组织二次谐波成像

*相控阵探头支持能力

*实时非预设置自动组织优化技术

*原始数据处理

*全中文操作界面（多种语言可选，包括英文）

*双幅实时对比放大

*体位标志≥100种

*伪彩功能（无需外接显示器就可以显示）

2.2测量和分析：(B型、M型)

2.2.1  一般测量（包括腹部、泌尿和小器官等软件包）

2.2.2  妇、产科测量

*2.3 图像存储与(电影)回放重现单元

2.3.1  可存储静态和动态超声图像，并回放重现

2.3.2  一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、 检索和打印等。

2.4 输入/输出信号：

2.4.1  输入：VGA、USB数字信号

2.4.2  输出：VGA、复合视频、S-视频、USB数字信号

2.5  图像管理与记录装置：

*2.5.1   超声图像存档与病案管理系统，原始图像数据处理（包括：增益、M型取样、伪彩、测量分析、图像翻转、放大、自动组织优化等）。

*2.5.2   动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

*2.5.3   动静态图像储存，硬盘≥160GB，可存储≥30万幅图像

*2.5.4   ≥3个USB接口

*2.5.5   DVD ROM/CD-RW刻录机

2.6 探头接口： 2个

- 2.7 探头规格：

- *2.7.1   频率： 超宽频、变频探头, 工作频率明确显示

变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥7种

*2.7.2   探头配置：电子凸阵（腹部）探头每台1个

2.7.3    可选配探头：高分辨率高频探头

- 2.8 二维灰阶显像主要参数：

2.8.1扫描：

电子凸阵：超声频率2.0 — 5.0MHz

电子线阵：超声频率6.0 — 11.0MHz

2.8.2    灰阶≥256

*2.8.3   扫描速率：全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒，可显示帧频（附图）

*2.8.4   放大功能：18段实时声学放大，双副实时对比放大功能

2.8.5    扫 描 线：每帧线密度≥256超声线

2.8.6    发射声束聚焦：发射≥8段

2.8.7    数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥10 bit

*2.8.8   回放重现：灰阶图像电影回放≥1000帧。

*2.8.9   增益调节： B/M可独立调节，TGC分段≥8

- 2.9   超声功率输出调节：B/M  输出功率可调.

- 2.10  供应商提供可选附件（含高频探头、B超图文工作站等）相应清单及供应价

- *2.11  中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。

- *2.12  中英文操作手册。

- *2.13  产品通过ISO9001认证和EN46001认证。

三、其他要求

*售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺、响应时间、是否提供备用机、以及保修期后的服务承诺等）

四、备注

4.1 标注有*号的为必须满足的条件。

4.2 参考品牌，美国GE、日本东芝、日本阿洛卡