光催化分解水制氢及检测分析系统

（光催化分解水制氢系统、气相色谱分析仪、冷却循环水泵）

数量：1套

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光催化分解水制氢系统 | 1 | - 可以完成光解水制氢和常压光催化还原CO2制甲醇；可实现在线液体及气体取样; - 真空度-0.1MPa（≈20h）； - 不锈钢进样器孔0.8mm固定牢固，不易损坏；可更换进样器，可以适用测试不同浓度下的H2含量； - 定量管标准定(1.000mL~4.000mL); 检测精度达1ppm； - 不锈钢波纹管KF16,1.6m； - 磁控气泵频率0.5～2HZ； - 磁控气泵控制器; - 体积更加缩小，富集能力强；便携式免安装系统，性能更加优良；预留升级自动进样的空间； - 产品合格证书。 主要配件： 1. 不锈钢支撑架； 2. 真空抽取组件（含真空泵、冷阱、缓冲瓶等部件）； 3. 取样系统组件（定量取样管，控制阀体，控制面板）； 4. 高速气体混合循环装置及控制器系统； 5. 真空显示组件（高精度真空数字压力表）； 6. 与系统相配套的标准反应器； 7. 冷凝系统组件；（球形冷凝系统，石英上盖冷凝器）； 8. CO2 储气装置 |
| 2 | 气相色谱分析仪 | 1 | - 可分析H2、O2，实现在线检测； - 含有氢火焰检测器(FID)、热导池检测器(TCD) 双检测系统；TCD+FID(+专用制氢测试柱子，+专用CO2还原测试柱) - FID检测限达10-13g/s； - 产品合格证书。 主要技术指标： 1. 温度控制(六路) 五节程序升温柱室： 室温+5℃～400℃ 控温精度：优于±0.1℃ 升温速率：0.1℃～40℃ 时间设定：0~999.9min 其他：控温范围 室温+10℃～400℃ 控温精度：优于±0.1℃ 2. 热导检测器（TCD） 灵敏度≥4000mv.mL/mg 基线噪声：≤0.02mv 漂移：小于0.1mv /h |
| 3 | 冷却循环水泵 | 1 | 用于系统中反应液的冷凝回流 1. 风冷式全封闭压缩机组制冷，微机智能控制制冷系统自动开启，制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置； 2. 循环泵可将槽内冷液输出，冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场； 3. 微机设有定时关机功能，开启此功能后可在0～100小时内任意设置定时关机时间； 4. 采用双窗口，红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值，数显分辨率0.1℃，微机可修正温度测量值偏差，使数显精度达0.1℃； 5. 具有微机软件锁功能，可锁定系统各参数设定值，无关人员不能更改已设定参数； 6. 以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成，操作简单； 7. 产品使用方便，可连续工作 温度范围(℃) -10~100 温度波度(℃) ±0. 05 。 |

注：实验室已购置氙灯光源PLS-SXE300，现需购置设备要能够与本实验室所拥有的光源配套使用。

一、光解水制氢系统的技术参数要求：

- 常规技术指标

（1）光电催化分解水制氢系统、可兼容CO2还原制甲醇系统

（2）可实现在线液体及气体取样

（3）可更换进样器，可以测试不同浓度下的H2含量

（4）不锈钢进样器孔

- 取样采样阀体：

（1）气密性要好，泄漏率要低，保持真空度-0.1MPa（≈ 20h），

（2）实验准确性要高，要求定量取样管无死体积

（3）定量管标准定量(1.000mL-4.000mL)

（4）避免勿抽色谱载气

- 循环系统：

（1）实验体系的安全性，如长期使用金属阀门是否导致漏电现象

（2）循环效率

- 定量环

避免长期使用金属定量环，吸附气体后导致不方便检查仪器侧漏的现象

- 进样器

避免长期使用合金阀门受酸碱腐蚀

- 反应器

装置工艺要稳定，反应器的温控和冷却简单易操作

- 储气装置

适用于光解水制氢以及常压光催化还原CO2制甲醇，更换装置后的适应性要好

- 检测维护性能

装置的检测与维护要简便，防止出现泄露以及玻璃管道内的堆积问题

二、气相色谱性能参数要求：

- 可分析H2、O2，实现在线检测，不影响其他正常实验

- 含有氢火焰检测器(FID)、热导池检测器(TCD) 双检测系统

- FID检测限达10-13g/s，TCD灵敏度≥4000mv.ml/mg

- 噪声要小，漂移小于0.1mv /h

- 色谱分析仪稳定性：定性定量重复性。要求多次进样保留时间及含量的一致性

- 国产的色谱仪要提供相关的产品合格证书，以及相应的售后服务内容

- 要求能够提供相关的故障排除和维护方法

三、循环冷水机参数要求：

- 制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置

- 能够设定定时关机

- 耐腐蚀

四、光解水制氢及检测系统的相关技术参数说明应包括如下几点：

所需仪器的规格说明书，仪器详细设计说明书，仪器测试报告，用户使用报告，用户使用手册及售后服务范围等。